국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

관세분류번호	Description (품 명)	Unit (단위)	Q'ty (수량)
	도립형광현미경	set	1

Ⅰ. 특징(End-user's Use)

1. 본 장비는 세포관찰과 세포기반 실험 시 세포 상태 확인 및 형태 관찰에 사용되는 장비이다.

2. 슬라이드글라스와 배양접시 시료의 관찰이 가능해야 한다.

3. 시야수 23mm 이상으로 넓은 범위를 관찰할 수 있어야 한다.

4. 위상차, 명시야, VAREL(Variable Relief Contrast; Varel), 미분간섭(Differential Interference Contrast; DIC), 형광 등 다양한 관찰법을 적용할 수 있어야 한다.

5. 무한색수차보정시스템으로 갖추어 이미지 왜곡이 적어야 한다.

6. 살아있는 세포의 관찰이 용이해야 한다.

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 현미경 본체	1

2. 삼안경통	1

3. 카메라 어댑터	1

4. 투과광원장치	1

5. 제물대	1

6. XY 이동장치	1

7. 마운팅 프레임 기본형	1

8. 마운팅 프레임 배양접시용	1

9. 마운팅 프레임 슬라이드용	1

10. 먼지덮개	1

11. 형광광원 및 아답타	1

12. 형광필터세트 Blue용	1

13. 형광필터세트 Green용	1

14. 형광필터세트 Red용	1

15. 대물렌즈 5x 위상차	1

16. 대물렌즈 10x 위상차	1

17. 대물렌즈 20x 위상차	1

18. 대물렌즈 40x 위상차	1

19. 콘덴서 시스템	1

20. 위상차용 선택 슬라이드	1

21. 위상차 링	1

22. 접안렌즈 10x/23 초점보정형	2

23. 고해상도 카메라	1

24. 이미지분석용 소프트웨어 및 하드웨어 1

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1. 본체

1) 대물렌즈 장착 수	6개 이상 가능

2) 투과조명을 위한 캐리어 부착형

- LED조명 : 10W, 약 60,000시간 이상의 수명 또는 동등이상

- 2개 이상의 필터 슬라이드 : 형광 block 필터 포함

3) 형광을 위한 반사광원장치는 셔터, 필드, 조리개 슬라이더 내장 및 장착 가능형

4) 조동 및 미동나사	수동식 초점 조절형

5) 6개의 형광필터는 푸쉬앤클릭 인식형 타입

5) 재물대 크기	232mm X 230mm 또는 동등 이상

- XY 이동거리	130mm X 85mm 또는 동등 이상

- Well plate, 배양접시 및 슬라이드글라스 장착장치가 있어 미세조작이 가능할 것

6) 카메라 촬영 버튼이 장착되어 있어야 하고 배율에 따라 광량이 자동 조절

7) 외부 장치가 없어도 촬영 및 저장이 가능

8) 전원 : 교류 100~240V

2. 관찰법 : 명시야, 위상차, 형광 기본 내장

1) 입체적 관찰법 : Varel, iHMC, 미분간섭(DIC)과 Plastic ware에서 선명한 입체관찰이 가능한 PlaDIC 등 다양한 관찰법 사용을 지원할 수 있음

3. 콘덴서 시스템

1) 콘덴서 개구수 : NA 0.4 또는 NA 0.55

2) 전후진으로 Bottle 및 높은 샘플도 자유롭게 촬영 가능

3) 작업거리 : 53mm 또는 88mm

4) 다양한 대물렌즈 지원 : 5배 ~ 63배(산란디스크는 2.5배 지원)

5) 위상차 링 장착형 슬라이드 : 3구 또는 5구

4. 대물렌즈

1) 명시야 및 위상차용, 무한색수차보정렌즈(ICS Optic), Varel, 호프만 검경법까지 지원

2) 모든 대물렌즈는 슬라이드 글라스부터 플라스틱 제품의 petri dish, well plate 등 관찰 가능

3) 모든 대물렌즈는 도립현미경에 맞게 설계

4) 무한색수차보정시스템 장착

5) 명시야, 위상차, 미분간섭, Varel, 호프만 검경법 지원

6)  5x/0.15 위상차

7) 10x/0.25 위상차

8) 20x/0.35 위상차

9) 40x/0.55 위상차

5. 접안렌즈

1) 무한색수차보정시스템에 맞도록 설계되었으며 높은 품질의 관찰 제공

2) 시야수 22mm 또는 23mm 으로 모든 배율 및 관찰법에 맞도록 설계

3) 안경착용자를 위한 제거 가능한 부드러운 고무 장착

4) 안경 착용자도 끝부분까지 관찰할 수 있도록 설계

6. 형광장치

1) 모든 광학 장치는 광원과 렌즈 사이에 장착

2) 광원 : 120W 또는 130W

- 적외선필터, 램프 모듈, 전원 내장형, 형광밝기는 모터식 조절

- 모터식 셔터 장착형 : Stepper 타입으로 빠르고 진동이 없이 작동하여 램프에 손상 최소화

- CAN 으로, 외부 스위치 연결 및 밝기 스위치 연결 가능 :

· 인터페이스: 1x CAN (CAN-HD15), 1x Trigger in (BNC), 1x Trigger out (BNC), 1x EXT (BNC) for remote control unit

- 가운데부터 끝부분까지 일정한 밝기 제공

- 필터 구성 (또는 동등 이상)

구분	여기필터	광선분할장치	차단필터
UV 필터세트	G 365	BS FT395	BP 445/50
Blue 필터세트	BP 450-490	FT 510	BP 515-565
Green 필터세트	Bp 546/12	BS FT 560	BP 575-640

7. 삼안경통

1) 눈, 카메라 비율 50 : 50

2) 눈동자 간격을 55-75mm 조절가능 및 관찰경통은 360도 회전형

3) 45도형으로 시야수 22mm 또는 23mm 지원

4) 눈으로 관찰하는 동시에 이미지 촬영 가능

8. 초점 조절

1) 대물렌즈장착회전대로 움직이는 방식으로 미동/조동 제어를 사용자가 편하게 조절 가능형

2) 안전멈춤장치가 너무 많은 이동에 의한 현미경 손상 방지

3) 조동 및 미동 움직임 비율이 1 : 10 으로 효율적인 조정 가능

4) 13mm 또는 20mm 의 초점이동거리

9. 이미지 분석 시스템

1) 화소수 : 5백만화소(2,464x2056) 이상

2) 센서크기 : 2/3인치 또는 1/1.2인치

3) 화소크기 : 3.45um x 3.45um 이상

4) 실시간 이미지 속도 : 36장/초(2,464x2,056) 또는 60장/초(1920x1200), 최대 456장/초

5) 디지털변환율 : 8, 12bit

6) 이미지 해상도 : 2080x1542, binning : 2x, 3x, 4x, 5x 또는 동등이상

7) 연결방식 : USB 3.0 superspeed 이상

8) 광자수용능력 : 10,500 e 또는 13,000 e

9) 읽기 노이즈 : 2.2 e 이하

10) 냉각방식 : 펠티어 방식

11) 카메라마운트 : C-mount

12) 프로세서 : CPU i5, 24인치 모니터 LED, Win10(64bit) 정품 포함 등

13) 소프트웨어

- 현미경 배율 및 형광 필터 자동 인식

- 길이, 면적, 스케일바, 형광이미지 합성 외

- 윈도우용 제어 소프트웨어 지원

- PC를 이용한 현미경 제어 소프트웨어 지원

14) CCD 센서 : Sony CMOS 또는 동등 이상

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 설치 및 시운전 완료 후 무상 A/S 보증 기간(교육포함)은 2년 이상이어야 한다.

2. 장비의 설치 및 교육은 제조사로부터 Certificate를 받은 국내 엔지니어가 현장에서 실시한다.

3. 장비 이전 설치 시 이전비용은 납품사가 부담한다.

4. 국내 공식 수입업체를 통해 수입된 정품 및 신품이어야 한다.

5. 납품기한 : 계약 체결일로부터 2023년 11월 30일 이내로 하여야 한다.