교육동 GMP시설 IOQ 및 BL3 검증

(인허가 지원 포함) 용역 제안요청서

2024. 02.

담당	부서	직위	성명	TEL
	교육대외전략팀	팀 장	박민정	061-927-0790
		담 당	김희선	061-927-0832

Ⅰ

과업 개요

과업명 : 교육동 GMP시설 IOQ 및 BL3 검증(인허가 지원 포함) 용역

추진배경 및 필요성

백신안전기술지원센터 교육동에서 수행 예정인 GMP 교육시설을 위한 독립된 공간 및 청정 환경에 대한 확인

클린룸 공조시설, 정제수, 청정증기, 압축공기 및 실험용 가스의 적격성평가를 통해 사용자의 목적에 맞게 설치되고 운전되는지 검증하여 사용자가 시설, 설비 및 유틸리티를 효율적으로 사용할 수 있는 상태임을 확인할 필요가 있음

또한, 일부 시설은 질병관리청에서 지정한 생물안전위해등급(BL3)에 해당하는 실험을 수행하기 위해서는 생물안전평가과에서 실사 및 시설 인허가를 취득해야 함 이를 위해 시설 및 운영에 대한 검증이 요구됨

생물안전위해등급에 해당하는 세균 및 바이러스의 안전한 실험환경 조성을 위해 BL3구역에 대한 검증 수행, 보고서를 작성 및 제출하고 인허가 과정 및 실사 중 검증 관련 대응 전문 업체ㆍ기관 필요

과업목적

GMP IOQ 검증을 통한 시설, 설비 및 유틸리티에 대한 보증 및 BL3 검증(인허가 지원 포함)

소요예산 : 금 삼억원정(￦ 300,000,000, 부가가치세 포함)

용역기간 : 계약체결일로부터 2024. 11. 29.(금)까지

용역범위 : <과업범위 및 과업내용 참고>

계약방법:  제한(총액), 협상에 의한 계약

과업범위

GMP시설 내 공조기 11대, 클린룸 89개소, 정제수 제조 및 분배시스템, 청정증기 제조 및 분배 시스템, 압축공기 제조 및 분배시스템, 가스 분배시스템(CO2, N2, O2, C2H2)에 대한 설치 적격성평가, 운전 적격성평가 수행, 보고서 작성(Installation Qualification IQ, Operational Qualification OQ)

패스박스 15대, 멸균기 1대에 대한 설치 적격성평가, 운전 적격성평가 수행, 보고서 작성(IQ, OQ)

BL3 구역(실험실 2개소 포함 룸 11개소) 시설 검증, BSC 2대, 멸균기 1대, 패스박스 1대, 폐수처리 시설 검증 수행, 보고서 작성

1차 보고서 제출 후 보완 사항 재검증 및 BL3 실사 중 검증 관련 부분 인허가 지원

Ⅱ

과업내용

세부 과업내용

번호	장비	세부 항목
1	공조기 시스템	덕트누기 확인
		도면 확인
		구성품 목록 확인
		설치상태 확인
		동작상태 확인
		HEPA Filter 완전성 시험
		경보음(알람) 확인
		소음 확인
2	클린룸 시스템	도면 확인
		지원환경, 유지보수 및 청소 확인
		구성품 목록 확인
		설치상태 확인
		동작상태 확인
		경보음 알람 확인
		클린룸 내 온습도, 조도, 소음 확인
		HEPA Filter 완전성 시험
		부유입자 확인
		오염 후 회복 시험
		환기횟수 확인
		실간 차압 확인
		기류흐름 측정
3	정제수 제조 및 분배 시스템	도면 확인
		세척 및 부동화 확인
		수압 테스트
		지원 환경, 유지보수 및 청소 확인
		구성품 목록 확인
		설치 상태 확인
		용접 품질 확인
		배관 기울기 확인
		동작 상태 확인
		알람 확인
		유속, 전도도, 온도 확인
		열수 살균 확인
		Vent Filter 완전성 확인
		데드렉 확인
		Spray ball Test (리보플라빈 테스트)
4	청정증기 제조 및 분배 시스템	도면 확인
		수압 테스트
		지원 환경, 유지보수 및 청소 확인
		구성품 목록 확인
		설치 상태 확인
		용접 품질 확인
		배관 기울기 확인
		동작 상태 확인
		알람 확인
		전도도, 온도 확인
		스팀퀄리티 테스트(과열도, 건도도, 불응축가스)
5	압축공기 제조 및 분배 시스템	도면 확인
		공압 테스트
		지원 환경, 유지보수 및 청소 확인
		구성품 목록 확인
		설치 상태 확인
		용접 품질 확인
		동작 상태 확인
		알람 확인
		미립자 확인
		함습도 확인
		함유도 확인
6	가스 분배 시스템 (CO2, N2, O2, C2H2)	도면 확인
		공압 테스트
		지원 환경, 유지보수 및 청소 확인
		구성품 목록 확인
		설치 상태 확인
		용접 품질 확인
		동작 상태 확인

가. 제조지원설비 IQ, OQ

나. 패스박스 15대, 멸균기 1대 IQ, OQ

번호	장비	세부 항목
1	패스박스	도면 확인
		지원 환경, 유지보수 및 청소 확인
		구성품 목록 확인
		설치 상태 확인
		동작 상태 확인
		차압 확인
		HEPA Filter 완전성 시험
		환기횟수 측정
		부유입자 측정
2	멸균기 (Autoclave)	도면 확인
		문서 확인
		설치상태 확인
		구성품 목록 확인
		지원 환경, 유지보수 및 청소 확인
		동작상태 확인
		알람 확인
		진공 누설 시험 확인
		보위딕 테스트
		빈상태 온도 분포 확인

다. BL3 구역(실험실 2개소 포함 룸 11개소) 시설 검증, BSC 2대, 멸균기 1대, 패스박스 1대, 폐수처리 시설 검증

1) BL3 검증보고서 제출(2024. 9. 30.한)

2) 실사 및 인허가 완료(2025년 1월)* *하자보수이행기간에 지속적인 후속대응

3) 검증 수행은 생물안전평가과 검증안내서를 기반으로 수행

라. 보완 검증, BL3 실사 중 검증 관련 부분 인허가 지원

1) 1차 보고서 제출 후 보완 사항 보완 및 재검증

2) 인허가 과정 중 검증 관련 부분 지원

3) 실사시 현장 참여 및 생물안전평가과 검증 관련 질의 대응

※ 과업범위 및 내용은 “발주기관”과 “계약상대자”의 상호협의를 통해 변경할 수 있음

Ⅲ

과업 수행

과업추진 일정

가. 과업기간 : 계약체결일로부터 2024. 11. 29.(금)까지
- 과업공고 및 제안서 평가 : `24 년 2 ~ 3월
- 과업자 선정 및 계약 : `24년 4월

※ 상기 추진일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

* 제출된 문서 및 보고서 검토 기간

**질병관리청 1차 제출 후 추가 보완 및 완료까지 지원

세부 추진 내용		수행 기간
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
과업추진	입찰공고
	협상 및 계약
정기보고	착 수
	중 간
	최 종									*
제조지원설비 IQ, OQ	IQ, OQ 진행
	보고서작성, 검토
패스박스 15대, 멸균기 1대 IQ,OQ	IQ, OQ 진행
	보고서작성, 검토
BL3 구역 시설검증	검증수행
	인허가 보고서 작성 , 1차 제출 *										**

과업 추진 방법

가. 과업수행

1) 모든 과업은 본 제안요청서에 의하여 수행하되, 여기에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 및 발주처와 협의하여 수행

2) 발주처는 투입 인력들의 원활한 과제 수행을 위해 수시로 진행 상황을 점검

3) 용역 추진 과정에서 발주처의 설명 요구가 있을 경우 용역책임자가 참석하여 내용을 설명하고, 발주처의 수정․지시 사항을 성실히 이행하여야 함

4) 본 과업 추진 중에 생산된 산출물, 각종 보고서는 용역 일정에 맞춰 제출 또는 보고 할 수 있어야 한다.

5) 과업 수행 중 발생하는 문제나 중대한 결정사안에 대해서는 발주처와 논의 후 진행

6) 본 용역사업의 참여인력에 대한 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등은 「정부 입찰․계약 집행기준」(기획재정부계약예규) 제19장(제91조~94조)에 따라 사후 정산함

나. 과업 착수

1) 수급인은 용역착수 후 7일 이내에 착수보고서 제출 및 착수보고회 개최

2) 착수보고는 책임연구자가 직접 보고하되 과업 내용을 중심으로 세부과업 수행계획 등에 관한 내용을 필요시 할 수 있다.

3) 착수보고는 수급인의 발의에 의해 수급인이 개최하여야 하며, 제반 준비사항 및 비용 등은 수급인이 준비 및 부담한다.

다. 중간보고

1) 수급인은 계약체결 후 계약 기간의 1/2 시점에 중간보고회 개최

2) 중간보고는 책임연구자가 직접 보고하되 과업 내용을 중심으로 세부과업 수행상황 및 내용을 보고를 할 수 있다.

3) 중간보고는 수급인의 발의에 의해 수급인이 개최하여야 하며, 제반 준비사항 및 비용 등은 수급인이 준비 및 부담한다.

4) 중간보고는 발주처와 수급자가 동의한다면 문서나 회의로 대체할 수 있다.

라. 용역 준공 전 종합보고(최종보고)

1) 수급인은 용역 완료 7일 전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역 완료 전 최종보고서 제출 및 최종보고회 개최

2) 최종보고회는 책임연구자가 직접 보고하여야 함

3) 단, 용역 완료 과정 및 결과물의 내용에 대해 발주기관과의 명확한 의사소통이 이루어졌거나, 용역 추진 지연 사유 등 납득할 만한 기타 사유가 발생한 경우 종합보고 일정을 발주기관과의 협의 하에 조정할 수 있다.

4) 종합보고는 수급인의 발의에 의해 수급인이 개최하여야 하며, 제반 준비사항 및 비용 등은 수급인이 준비 및 부담한다.

마. 과업 변경

1) 본 과업 수행상 과업 일부 변경이 필요하다고 판단될 시는 발주처가 인정하는 때에만 변경 가능

2) 과업 수행에 투입된 용역수행자를 임의로 교체할 수는 없으며, 발주처의 사전 승인을 받아야 함

바. 과업 진도관리

1) 과업 진행 전 계획서 및 보고서는 선제출 및 검토요청 진행

2) 과업의 진척사항 및 수행내용을 파악하기 위하여 착수, 중간, 최종보고회를 대면으로 진행해야 하며 요청시 진행사항 보고

Ⅳ

결과제출

1. 결과물 제출

＊ 결과물은 발주처의 요구에 따라 제출하고 수량이 부족할 경우 상호 협의하여 조정할 수 있다.

형 식	항 목	표 준 성 과 형 식
		구 분	규 격	제출수량
출력물 또는 전자물	착수보고회	◦ 과업수행계획에 대한 대면발표 및 계획서 제출	A4	A4 3부 이상, 전자파일
	중간보고회	◦ 중간 수행 결과 보고 ◦ BL3 인허가 계획서 보고 ◦ 논의 후 계획서 제출 및 대면 보고 대체가능	A4	A4 3부 이상, 전자피일
	최종보고서	◦ 시설 및 장비 적격성 평가의 최종 보고서 ◦ BL3에 대한 진행결과 및 최종보고서 ◦ 최종보고회 발표자료 ※ 보고서 작성 파일 USB(2) (계획서, 최종보고서, 요약보고서, 및 과업 수행 산출물 모두를 포함)	A4 USB	A4 3부이상, 전자피일, USB 2 ea

2. 결과물 인쇄 방법

가. 백색 A4(297×210㎜)용지를 사용하여 작성한다.

1) 표지는 10절(A4) 아트지(또는 레자크지)로 하며, 내용은 중질지를 사용한다.

나. A4 규격으로 양면 인쇄하고 모든 내용이 종합적으로 기술되어야 하며, 제출문과 참여 연구 명단을 수록한다.

다. 반드시 책 제본 형태로 제출한다.(링 바인더 등 금지)

라. 모든 자료는 국문으로 작성하고, 영문 약어를 사용할 경우 약어를 표기한다.

마. “～이 가능하다”, “～할 수 있다”, “고려하고 있다” 등의 모호한 표현은 지양한다.

바. 설명의 보충을 위해 참고문헌 활용 시, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기한다.

사. 보고서에 제시된 모든 도식은 누구나 손쉽게 편집이 가능할 수 있도록 원본 형태로 제공되어야 하며, 보고서 작성에 활용된 각종 조사․분석자료도 손쉽게 편집이 가능할 수 있도록 원본 형태로 제공되어야 한다.

아. 설명의 보충을 위해 참고문헌 활용 시, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 하며 요청시 관련 참고자료는 발주처에 제공

자. 각종 보고 및 제출에 사용되는 서식은 책임연구자와 담당자 간 협의 하에 정한다.

차. 과업성과품은 기한 내 납품하되, 담당자의 심사 및 사전승인을 득한 후 확정, 제본한다.

카. 담당자는 성과품 제출 이후 중요 보완사항이 필요한 경우 보완을 요구할 수 있으며 이 경우 수급자는 별도의 비용 청구 없이 즉시 보완해야 한다.

타. 본 용역과 관련한 일체의 권리는 본 용역이 만료되는 날로부터 발주처(백신센터)에 귀속되며 발주처의 승인 없이 대외에 공표할 수 없다.

Ⅴ

제안서 유의사항

일반사항

가. 제안과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체가 부담한다.

나. 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부해야 하며, 허위 작성한 사실이 판명되는 경우 평가대상에서 제외됨은 물론, 계약 후에도 계약해지와 함께 인적․물적․기간적 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

다. 제출된 제안서의 내용에 대해 (재)백신안전기술지원센터가 수정, 보완, 변경을 요구할 수 있으며, 제안기관은 협의 후 이를 수용한다.

라. 본 제안에 의한 산출물의 소유권은 백신안전기술지원센터에 속한다.

마. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선한다.

바. 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』등 관련법규를 준수한다.

사. 제안업체는 동 사업과 관련하여 취급 또는 습득한 발주기관 및 건축물 정보에 대하여 정보유출 등에 관한 보안사항을 준수하여야 하며, 보안사고에 대한 민․형사상의 모든 책임을 진다.

아. 제출된 제안서의 보완설명이 필요할 경우 제안서 평가 이전 제안내용에 대한 사전질의에 대해 성실히 답변하여야 하며, 답변내용은 제안서에 추가적인 첨부서류로 포함한다.

자. 제안서 제출 시, 필수 제출서류는 하나도 빠짐없이 입찰마감일 전 제출되어야하며, 미제출 시 제안서 평가 대상에서 제외된다.

소유권

가. 본 용역을 위해 제공된 모든 정보와 제출된 제안서 및 산출물 등의 서류는 반환하지 않고 (재)백신안전기술지원센터에 귀속됨

보안유지

가. 본 용역 수행과 관련하여 취득한 각종 정보나 자료들은 (재)백신안전기술지원센터의 사전 동의 없이는 대외유출을 금지함

나. 제안서 작성과정에서부터 과제수행 중 (재)백신안전기술지원센터 등에서 제공받은 제반 정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 안 되며, (재)백신안전기술지원센터에서 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환하여야 함

다. 입찰참여기관 및 선정된 용역 기관은 입찰과정 중에 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보(특히, 업체 방문조사 등 개별 업체의 영업상의 민감한 정보)의 기밀을 유지하여야 함

라. 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출외의 다른 어떤 목적으로 사용되어서는 안 됨

관련문의처(백신안전기술지원센터)

가. 제안서 또는 용역 관한 질의사항 및 평가

- (재)백신안전기술지원센터 교육대외전략팀 김희선

☎ 061)927-0832, hskim@k-vcast.kr

나. 입찰 및 계약 관련 사항

- (재)백신안전기술지원센터 경영기획팀 김지은

☎ 061)927-0804, je1212@k-vcast.kr

Ⅵ

제안서 평가 및 선정 안내

1. 제안서 평가 기준 및 방법

가. 평가기준 : 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」, 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준

나. 기본방침 : 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개 경쟁을 통해 많은 사업자에게 참여 기회를 부여하여 우수 사업자를 선정

다. 평가배점 : 기술능력평가(80점) + 입찰가격(20점)

1) 기술능력평가(80점) 항목별 배점

평 가 항 목			심 사 기 준	배 점	비고
대분류		중 분 류
기 술 능 력 평 가 (80)	객 관 적 평 가 (20)	전문인력의 적정성	◦ 전문(기술)인력 보유상태	5	기관 담당자 평가
		수행실적	◦ 최근 3년간 관련 과업 수행실적 (GMP 및 BL3 시설 검증 및 인허가)	10
		경영상태	◦ 신인도 평가	5
	주 관 적 평 가 (60)	기술 및 지식능력	◦ 과업이해도(목표, 추진방향, 핵심내용 등)	10	평가위원 평 가
			◦ 참여인력의 전문성 및 업무 수행능력, 전략 방안	10
		과업수행 계 획	◦ 과업수행 방향 및 범위, 절차의 적정성	10
			◦ 수행방법과 절차의 구체성, 합리성 및 현실성	10
		지원기술 및 사후관리	◦ 단계별 일정제시 및 상호협력 관계	10
			◦ 사후관리방안	10
합 계				80

- 객관적 평가 항목별 배점기준

① 전문인력 현황(5점)

구 분	평가항목	평가 요소	배점	비고
전문인력 현황	전문인력 보유현황	◦ 전문인력 10명 이상 : 5점 ◦ 전문인력 7명 ~ 9명 : 4점 ◦ 전문인력 7명 ~ 5명 : 3점 ◦ 전문인력 5명 이하 : 2점	5	참여인력 이력서 첨부

구 분	평가등급	점수
과업 수행 실적	300백만원 이상	10
	210백만원 이상 ～ 300백만원 미만	9
	120백만원 이상 ～ 210백만원 미만	8
	120백만원 미만	7
	★ 수행실적 - 입찰공고일 기준 최근 3년 이내, 단, 입찰공고일 기준으로 최근 7년이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적 합산 적용 ※ 유사 실적 분야 - 정부, 지자체, 공공기관, 민간 등에서 용역 받아 수행한 행사 실적 ※ 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서 ※ 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서를 첨부

② 수행경험(실적)(10점) / 조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준

③ 경영상태(5점) / 조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준

신 용 평 가 등 급			배점
① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가 등급	③ 기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5
1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용 평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다. 2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에 는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다. 3. 이외 사항은 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표8] 경영상태 평가기준에 따른다.

다. 평가 방법 : 기술능력평가(80점) + 입찰가격(20점)

1) 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가 점수로 평가

가) 평가 비율 : 기술평가(80%), 가격평가(20%)

나) 종합평가 점수 = 기술평가 점수 + 입찰 가격평가 점수

2) 접수된 제안서의 기술평가는「기술제안서 평가항목 및 기준」에 의거, 제안평가위원회를 구성하여 평가(제안서 평가항목 및 배점표 참조)

3) 기준 및 배점은 본 과업의 성격에 맞게 정하되, 평가위원회의 검토 및 동의하에 평가 이전에 조정․변경 가능

4) 평가는 발주처(백신센터)에서 평가위원회를 구성하여 기술평가 기준에 따라 기술평가를 수행

5) 발주처는 본 사업의 관련 전문가로 평가위원회(8명 이상)를 구성하여 기술평가항목 배점 한도 기준 평가점수 85점 이상인 업체를 선정

6) 우선협상대상자 선정 및 계약체결

가) 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상

나) 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰을 추진

다) 기타 규정되지 않은 사항은 조달청 규정에 의함

2. 제안서 서류 제출

가. 제출기한 및 장소 : 입찰 공고문 참조

나. 제안서 제출

1) 국가종합전자조달시스템 나라장터(e-발주시스템: http://rfp.g2b.go.kr)

※ 제안서는 “조달업체 매뉴얼”을 참고하여 온라인으로 제출하여 주시기 바라며, 이에 대한 자세한 사항은 조달청 e-발주시스템 유지 ·운영팀 (070-4056-6414, 6134, 6467)으로 문의하시기 바랍니다.

2) 제안사는 제안서 검토를 위해 발주처(백신센터)의 추가적인 자료제출 요구가 있는 경우 이에 응해야 함

다. 제안서의 효력

1) 제안서는 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

2) 제안서에 대한 해석상 문제 발생 시 쌍방이 협의하여 조정함

라. 제안 조건

1) 본 제안과 관련되어 제출된 자료는 일절 반환하지 않음

2) 제출된 제안서는 발주처(백신센터)가 요청하지 않는 한 수정, 삭제 또는 대체할 수 없음

3) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계 서류를 첨부하여야 하며, 제출된 자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 평가 대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약 해지와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

4) 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법규를 준수

5) 낙찰자로 결정된 이후에는 구성원을 변경할 수 없음

3. 입찰 참가 자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 입찰참가자격을 갖춘 자로서 본 과업을 신의성실의 원칙에 따라 수행가능한 자

나.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조에 의해 제한받지 않는 자(부정당업자의 입찰참가자격 제한)

※ 입찰참가자격 미달 또는 제출서류의 허위 등이 사실로 판명될 경우 낙찰 취소, 계약 후라도 계약취소 사유가 되며 부정당입찰자로 제재될 수 있음

다. 현재, 국세 및 지방세 체납 사실이 없는 사업자

라. 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」제4조에 따른 조달청 전자입찰 이용자 등록을 필한 기업이어야 하며, 전자입찰 미등록 업체인 경우 조달청 전자입찰 시스템 가입 및 공인인증기관의 인증서를 받은 후 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 조달청에 입찰참가 자격을 등록 하여야 함

마. 제안자는 단독으로만 입찰에 참여할 수 있으며, 공동수급(분담이행방식), 하도급(부분 하도급 포함)은 참여 불가함

바. 공고일 기준 이행 완료된 시점이 최근 3년 이내 GMP 관련 용역 수주 실적이 있는 업체

사. 질병관리청에서 발행한 ‘생물안전 3등급 연구시설 안전관리 지침’ 및 ‘유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시’에 따라 아래의 자격을 모두 갖춘 업체

1) ｢국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정｣에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출마감일 전일까지 기계가스설비공사업(업종코드 6202)과 전기공사업(업종코드 0037)과 엔지니어링사업(설비, 업종코드 3591)으로 입찰참가자격을 등록한 업체

2) 품질 및 환경 경영시스템(ISO 9001 / ISO 14001) 보유 업체

3) 생물안전 3등급 연구시설 검증/점검 절차서(SOP) 보유 업체

4) 주기적 검증을 획득한 연구시설 안전관리장비 보유한 업체(Airflow Hood, 풍량측정기, 차압측정기, 조도측정기, 소음측정기, PAO발생기, Particle counter, Aerosol photometer, 온도계, 습도계 등)

5) 생물안전 3등급 연구시설에 대해 최근 3년 이내 검증 용역을 3건 이상 수행한 실적이 있는 사업자

6) 생물안전관리자 전문자격을 취득하여 검증 수행 시 생물안전 3등급 연구시설 안전관리지침에 따라 검증을 수행할 수 있는 사업자

※ 자격사항 확인 가능서류 제안서와 함께 제출

4. 사업자 선정

가. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 및 제43조의2』에 따른 “협상에 의한 계약체결” 방법을 적용함

나. 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 기획재정부 계약예규 제538호“협상에 의한 계약체결기준”을 적용함

다. 낙찰자 선정 방법

- 점수계제안서 기술평가 점수(80점)를 기준으로 일정비율(85%) 이상인자를 협상 적격자로 선정

* 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- 점수계협상적격자를 대상으로 기술평가 점수와 가격평가 점수의 합산한 종합평가점수가 가장 높은 업체부터 순차적으로 협상을 실시하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상을 실시하지 않음

* 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- 점수계종합평가점수 결과 최고점수를 얻은 자가 복수인 경우, 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선협상대상자를 선정하며, 기술능력 평가점수가 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자로 결정함

Ⅶ

제안서 작성 및 제출

1. 제안서의 내용

가. 제안서 목차 및 작성 방법(예시)

작성항목	작성방법
Ⅰ. 요약문	◦ 본문의 주요 내용을 간결하게 개조식으로 요약
Ⅱ. 일반현황	◦ 제안사의 일반현황 및 주요 연혁 기술 ◦ 제안사의 조직 및 인원 현황을 제시
Ⅲ. 제안개요	◦ 과업목적, 과업범위, 수행방법, 제안의 특‧장점 등 기술
Ⅳ. 과업 수행계획	1. 과업 수행 내용 ◦ 과업내용 분석 및 수행방안 구체적 제시 ◦ 과업수행 중점과제 설정 등 ◦ 추진 시 예상 문제점 도출 및 처리방안 제시
	2. 추진 일정 및 계획 ◦ 과업의 세부내용을 반영한 일정 및 계획을 제시
	3. 과업수행을 위한 업무체계 및 관리방안 ◦ 참여 연구자 구성계획(투입인력 역할의 분장 등) ◦ 발주처와 의사소통 계획·방법
Ⅴ. 기타	◦ 본 과업과 관련하여 지원 가능한 사항 또는 기밀‧보안, 비상대책 등 위 항목에서 제시되지 않은 내용을 기술

※ 유의사항

- 제안서는 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견된 경우 심사대상에서 제외함

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안서를 제출한 자의 부담으로 함

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

- 제안서 작성과 관련된 모든 문서는 업체의 권익을 보호하기 위해 외부에 공개하지 않음

- 발주처는 필요 시 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서 내용 중 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충복시키지 못할 경우 제안사는 소해배상 책임이 있음

2. 제안서 및 관련서류 제출 안내

가. 제안서 및 제출서류 (입찰공고문 참고)

※ 모든 제출서류는 입찰참가신청서 접수일로부터 3개월 이내에 발급한 것으로 제한

번호	서 류 명	부수
1	입찰참가신청서[신청 제1호 서식]	1부
2	제안서[별지 제1호 ~ 제4호]	1부
3	확약서[신청 제2호 서식]	각1부
4	청렴계약 이행 서약서[신청 제3호 서식]	각1부
5	개인정보 수집·이용 제공 동의서[신청 제4호 서식]	각1부
6	참여인력 이력서[별지 제5호 서식]	각1부
7	법인등기부등본 및 사업자등록증	각1부
8	경쟁입찰 참가자격등록증	각1부
9	국세 및 지방세 완납증명서	각1부
10	용역실적 증명서 사본	각1부
11	신용평가등급 확인서	각1부
12	참여인력 고용보험(4대보험) 가입확인서	각1부
13	위임장, 재직증명서, 신분증(대리인 접수시)	각1부

나. 제안서 평가 일시 및 장소 : 발주처(백신센터)에서 선정 통보함

다. 발표 자료 : PPT 또는 PDF 파일 형식 제출

3. 제안서 평가 일정

❍ 일시 : 가격입찰 마감 후, 시간 미정

❍ 장소 : (재)백신안전기술지원센터(전남 화순군 화순읍 산단길 102-1)

❍ 제안 설명은 제안사의 책임자(PM)가 직접 발표해야 하며, 동영상 등을 이용한 간접 발표는 불허함

Ⅷ

과업의 일반지침

1. 정    의

가. 과업의 수행은 수급인이 제안요청서의 내용대로 수행하되, 발주처((재)백신안전기술지원센터)의 승인을 받은 과업수행계획서에 의하며, 제안요청서상 내용 및 과업수행계획서를 변경할 경우 발주처와 사전에 협의하여야 한다.

나. 과업 내용에 명시되지 않은 사항이라도 클린룸 시스템 주기적 검증 및 환경모니터링 컨설팅을 위해 요구되는 사항에 대하여는 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 일반지침 및 과업 진행 보고 등의 절차에 따라 과업을 수행한다.

라. 제안요청서상 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주처와 과업수행자 상호 간에 의견 발생 시에는 발주처의 해석 및 지시에 따른다.

2. 일반지침

가. 본 과업은 착수보고시 과업 내용에 근거한 세부 과업수행계획서를 작성·제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

나. 과업수행자의 의무

1) 과업수행자는 최신 및 최선의 기술 등을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약 의무를 이행하여야 하며, 의무이행에 있어서 모든 합당한 지식과 근면한 자세로 임하여 발주처에 대하여 최대한 이익을  도모한다.

2) 과업수행자는 용역과업수행계획서에 명시된 인력의 참여를 원칙으로 하며, 부득이한 사정으로 인하여 인원을 교체할 시 발주처에 통보하여야 한다.

3) 과업수행자는 발주처에서 용역에 관련된 자료를 요청하는 경우 조속한 기간  내에 제출하여야 한다.

다. 과업수행계획서에는 과업참여자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 붙임 제출하고 과업 착수 시에는 착수계를 제출하고, 본 과업은 책임자의 책임하에 수행하여야 하며, 참여하는 기술진은 관련 분야에 전문지식과 경험을 갖춘 인력으로 수행조직표(예시)를 참고하여 구성함으로써 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

1) 조직구성원(예시)

			총괄 책임자
			과업책임자
00분야										00분야
분야 담당자										분야 담당자
과업참여자(전문인력)										과업참여자(전문인력)
기술보조원										기술보조원

가) 과업책임자는 당해 용역 전반을 지휘․감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행, 분야담당자는 과업책임자를 보조하며 주요 사업 부문을 감독하는 역할을 수행한다.

나) 과업참여자는 실제로 참여할 수 있는 자를 선정한다.

다) 분야책임자는 반드시 해당 분야 전문가를 선정한다.

2) 과업참여자의 변경 시에는 발주처와 협의하여 정하도록 한다.

3) 발주처는 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 과업책임자에게 교체를 요구할 수 있으며 책임자은 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

4) 과업수행계획서에 따라 실시하는 중간보고 및 최종보고는 책임자가 직접 보고하고, 과업수행 단계별 기본방향과 계획내용에 대하여 발주처, 분야별 전문가, 과업수행자가 참여하는 회의를 개최하여 수정, 보완, 의견제시 등으로 과업의 질을 높이고 원활한 과업수행을 도모하며, 세부추진 일정 등에 대하여 업무담당자와 사전에 긴밀히 협의한 후 수정하여야 한다.

라. 과업수행 중 여건 변동 등으로 변경이 있을 때는 발주처와 협의하여야 하며, 과업 범위 또는 내용의 변경, 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때에는 설계변경을 할 수 있다.

마. 본 과업이 완료된 후에라도 필요한 행정절차가 완료될 때까지 발주처의 요구에 따라야 하고, 성과품에 대한 보완 및 추가 수록 등이 필요한 사항에 대하여는 과업수행자의 부담으로 즉시 보완해야 하며 서로 협의·조정하여 추진 할 수 있다.

바. 과업변경·연장 및 계약 해지에 관한 사항

1) 본 용역에 대하여 부득이한 사유로 과업 기간을 연장할 필요가 있을 때는 발주처와 협의하여 연장할 수 있으며, 발주처의 요구에 의하여 과업 내용의 추가․감소 등 업무수행 범위에 변경이 있는 때에는 과업 내용․기간을 변경할 수 있다.

2) 각 호에 해당하는 행위를 할 경우 과업을 중단하고, 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며 이 경우 발주처는 일체의 배상책임을 지지 않는다.

가) 금지사항을 고의로 위반하거나 시정 요구를 받았음에도 이를 이행하지 않을 경우

나) 계약체결 전, 후를 막론하고 확실한 근거 없이 허위사실을 유포하는 등 발주처를 중상, 비방하여 명예를 실추시킨 경우

다) 계약상대자가 정당한 사유 없이 본 과업을 수행하지 않거나 수행할 능력이 없음이 명백하여 과업의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우(본 지시서에 명시된 내용의 미이행)

라) 허위문서의 제출 등 계약 조건을 위반한 경우

마) 중대한 민원을 발생시켜 본 과업과 관련하여 관계 법령 위반으로 발주처의 대외적인 이미지를 실추시킨 경우

바) 발주처의 사전승인 없이 무단으로 과업의 공정 또는 일정을 변경하여 예정된 일정 내에 과업을 마치지 못하는 경우

사) 기타 발주처의 회계 규정 및 관련 법규에서 정한 계약 해지 조건에 해당하는 행위를 한 경우

사. 성과품 인쇄 및 납품 조서

1) 제안요청서에 의한 성과품의 수록내용, 규격, 편집, 인쇄 방법 등에 대하여는 사전에 발주처와 협의하여야 한다.

2) 과업수행자는 제안요청서의 내용에 따라 용역 결과물을 제출함을 원칙으로 하되, 최종적인 제출 시기 및 제출 부수, 제출 방법 등은 사전에 발주처의 지시를 받도록 한다.

아. 보안 대책

1) 과업수행자는 정부 “보안업무규정(시행 2021. 1. 1.)”을 준수하여야 한다.

2) 과업수행자는 수행에 따른 보안 대책을 수립하여 보안상 결격 사항이 없도록 조치하여야 한다.

3) 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않은 목적으로 사용할 수 없으며, 사전승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

4) 용역 참여 인력 변경 시에는 인계인수를 철저히 하여 과업 내용의 유출을 방지하도록 하여야 한다.

5) 모든 결과물은 발주처의 사전 승인 없이 타목적을 위해 사용할 수 없다.

6) 과업수행자가 과업 수행과정에서 취득한 내용(계획서 및 보고서 등)을 사용하여 발주처에 손해를 입혔을 때는 발주처는 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

7) 발주처는 과업수행자의 보안 관리 상태를 수시로 확인하여 보안 대책을 위반했을 때는 시정 요구 또는 참가인원의 교체를 요구할 수 있다.

자. 유지보수(하자 보증) 조건

1) 용역 결과 및 산출물에 대해 유지보수(하자 보증지원) 기간은 검수 확인 완료 시점으로부터 12개월로 한다.

2) 용역 결과에 대해 유지보수(하자 보증) 기간 중 관련 내용에 대한 질의 및 문의에 응대해야 하며, 중대한 문제가 발생한 경우에는 문제 해결 시까지 용역참여자를 투입하여야 한다.

차. 기타사항

1) 본 과업 추진과정에서 제안요청서 상에 명시되지 않았거나 중요한 결정 또는 판단이 필요한 사항이 있을 경우는 발주처와 사전 협의하여 방침을 받도록 한다.

2) 발주처와 과업수행자 상호 간은 연구에 필요한 자료를 서로 요청할 수 있으며, 요청받은 자료는 즉시 제공하여 원활한 용역이 진행되도록 한다.

3) 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하며 당해 계약의 전부 또는 일부를 해지하거나 관계규정에 의거 조치할 수 있음

가) 보고서 제출 등 제반사항을 기간 내 이행치 않을 때

나) 기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

다) 불성실한 과업수행으로 부실 및 부주의로 인한 과실이 인정될 때

Ⅷ

관련서식

[신청 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서
신청인	상호 또는 법인 명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰개요	입찰공고 (지명)번호	백신안전기술지원센터 제2024- 호	입 찰 일 자
	입찰건명
입찰보증금	납 부	∘ 입찰보증금 : ‘입찰보증금 지급각서’로 대체 ∘ 납부방법 : 전자입찰 시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 갈음 * 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정의 기한 내 계약을 체결하지 아니할 때에는 관계 법령에 따라 낙찰 금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 우리원에 납부하여야 함. 부정당업자로 입찰참가 자격제한 처분을 받음.
대리인 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : (인) 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 기관의 경쟁입찰에 참가하고자 백신안전기술지원센터에서 정한 입찰 유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 첨 부 : 공고에서 정한 서류 2024. . . 신청기관 (인) 백신안전기술지원센터장 귀하

[신청 제2호 서식]

확    약    서

입찰공고번호	백신안전기술지원센터 제2024- 호	입 찰 일 자
입 찰 건 명

본인은 상기에 제시된 ｢교육동 GMP시설 IOQ 및 BL3 검증, 인허가 지원｣ 용역과업에 입찰함에 있어,

◦ 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성‧제출하며, 만약 허위 기재 사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

◦ 제안서 평가를 위한 평가위원회 구성, 평가방법, 평가기준, 평가결과 등 사업자 선정 제반 결정에 어떠한 이의를 제기하지 않을 것이며

◦ 협상대상자로 선정되었을 시 주관기관과의 협상이 결렬되었을 경우에도 차순위 업체로 협상이 양도되는 것에 대해

어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약하며, 이에 서약서를 제출합니다.

2024년    월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

백센안전기술지원센터장 귀하

[신청 제3호 서식]

청렴계약 이행 서약서

백신안전기술지원센터에서 시행하는 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에 있어서 당사의 임·직원과 대리인은

1. 유리한 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하며 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토로 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 백신안전기술지원센터에서 시행하는 청렴계약 관련 직원이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 백신안전기술지원센터의 조치와 관련하여 당사가 백신안전기술지원센터를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024.   .    .

○ 공고번호 :

○ 입찰건명 :

[서 약 자]

상     호 :

대     표 :                  (인)

백센안전기술지원센터장 귀하

청렴계약이행특수조건

제 1 조(목적) 이 청렴계약이행특수조건은 백신안전기술지원센터 계약담당자과 계약상대자가 체결하는 공사․용역․물품구매 등(본사 및 사업소 포함)의 도급계약에 있어 계약 일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조(청렴계약이행 준수의무) ① 공사․용역․물품구매 등의 입찰에 청렴계약 이행서약서를 제출하고 참가하여 낙찰된 계약상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제 3 조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 당 재단에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 당 재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 당 재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제및공정거래에 관한 법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 기간 동안 당 재단에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 당 재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 3년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 직원에게 뇌물을 제공한 자는 당 재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 당 재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 백신안전기술지원센터를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

제 4 조(계약해지 등) ① 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계자에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후 공사착공 전의 경우에는 당해 계약을 해제 한다

3. 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약해지 한다. 다만, 공사성격, 진도(進度), 규모, 공사기간등을 감안하여 발주처에서 그러하지 아니할 수 있다

4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 처리에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제 5 조(기타사항) ① 업체의 임․직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

② 본건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

[신청 제4호 서식]

개인정보 수집․이용 제공 동의서

백신안전기술지원센터는「교육동 GMP 시설 IOQ 및 BL3 검증, 인허가 지원 용역」과 관련하여 아래와 같이 귀하의 소중한 개인정보를 수집․이용 할 수 있음을 알려드립니다. 재단은 정보 취급 시 준수하여야 할 법률(개인정보보호법 제15조) 및 지침을 준수합니다. 본 항목을 확인하시고 동의하여 주시기 바랍니다.

▶ 개인정보 수집 및 이용 동의 (고유식별정보)

수집․이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집․이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
생년월일 등	계약 진행 절차 중 제안관련자 신분확인 등	5년

본인은 상기 개인정보의 수집 및 이용 목적에 대해 확인·이해하였으며,

본인의 개인정보 제공 및 활용에 동의합니다.

□ 동의함.	□ 동의하지 않음.

▶ 개인정보 수집 및 이용 동의 (고유식별정보 外 개인정보)

수집․이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집․이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 상호(법인명칭), 이메일주소, 연락처, 주소	계약 진행 절차 중 제안관련자 신분확인 등	5년

본인은 상기 개인정보의 수집 및 이용 목적에 대해 확인·이해하였으며,

본인의 개인정보 제공 및 활용에 동의합니다.

□ 동의함.	□ 동의하지 않음.

2024.      .       .

성  명 :                 (서명)

백신안전기술지원센터장 귀하

[별지 제1호]

용역과업 계획서

과 제 명	국문
	영문
주관 기 관	소속기관		지원부서				담당자
	법인번호		전화번호				전자우편
주관 책임자 (총괄 책임자)	성명		부서명				전공
	(한문)		직위				(세부전공)
	전화		휴대전화
	전자우편				주민등록번호
참여자	총 참여자 (주관 책임자 포함)		명	책임연구원		명
				연구원		명
총과업기간	2024년 월 일(계약체결일) - 2023년 월 일
총 과업비	천원
본인은 용역 수행자로 결정될 경우 귀 원의 계약규정과 모든 지시사항을 준수하면서 이 과업을 수행하고자 다음과 같이 계획서를 제출합니다. 2024년 월 일 붙임 : 1. 제안서 10부. 주관연구책임자 (인 또는 서명)
우리 기관에 소속 중인 위 책임자가 당해 과업을 효과적으로 완수할 수 있도록 소정의 기관 책무를 성실히 이행하겠습니다. 2024년 월 일 주관기관장 (직인) 백신안전기술지원센터장 귀하

[별지 제2호 서식]

일 반 현 황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX. :
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 과업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁(요약)

[별지 제3호 서식]

경영상태 및 재무현황

□ 최근 3년간 재무현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도	2021년도	2022년도
부채총계
자본총계
유동자산
유동부채
당기순이익
매 출 액
총 자 산
자기자본비율
자기자본순이익율
유동비율
부채비율

□ 자본금 및 부문별 매출액

(단위 : 천원)

구 분		2020년도	2021년도	2022년도
자 본 금
매 출 액	○ ○ 부 문
	○ ○ 부 문
	○ ○ 부 문
	○ ○ 부 문
	○ ○ 부 문
	계

※ 결산공고 된 대차대조표, 손익계산서 등 증빙서류 각 1부씩 첨부

[별지 제4호 서식]

주요 사업 실적

사업명	수행기간	계약 금액	발주처	비고

주) 1. 유사 사업실적을 작성하되 단일건 30,000천원 이상(VAT 포함)만 기재

2. 비고란은 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 일반기업체 등으로 구분

3. 최근 3개년도 기준, 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 작성

4. 공동 도급일 경우에는 도급비율 해당 금액만 기재하고, 비고란에 공동

도급자명, 도급비율, 총계약금액을 기재

5. 필요시 서식 6-1의 실적증명서 양식 활용 가능

[별지 제4-1호 서식]

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				조 달 청 등록번호
	증명서용도	용역 입찰심사 제출용			제 출 처
	사업의 종류
	공급자 실적일 경우
계약 및 용역 내용	사업명				실적구분
	내용
	계약번호	계약일자	단위	수량		금액		비고
증명 발급 기관	위 사실을 증명함. 2024 년 00 월 00 일
	기관명				전화번호
	주소				팩스번호
	발급부서				담당자

주) 1. 용역이행실적은 입찰공고시에 제시한 기준 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로     이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함.

2. 민간실적은 세금계산서(사본), 계약서(사본) 등 증빙자료 첨부.

[별지 제5호 서식]

참여 인력 이력서

인력번호	1,2,3....10	인력구분	내부	외부
			√	√

개인 현황	성 명				생년월일			년 월 일
	전화번호				휴대전화
	E-mail
	현소속
학력	구 분						졸업년월
	○○대학교			○○○학과			년 월
	○○대학원			○○○학과			년 월
	○○대학원			○○○학과			년 월
용역관련수행 경력	제 목		기 간			수요기관			주요내용
자격사항	자격증명			취득일자			발행처
				년 월
				년 월
기타 특이 사항

[참고] 용역사업계획서 세부서식

1. 요약문

과제명 (국문)
책임자	소 속		성 명
목표
내용
기대효과 및 활용방안

* 1쪽 이내 작성

2. 필요성

❍ 연구과제의 추진배경, 연구의 필요성 및 연구 결과의 유용성 기재

3. 목적

❍ 최종목표 및 주요내용

4. 내용 및 범위

❍ 주요 내용 및 범위

- 연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술

❍ 인력 구성 방안 및 분담 내용

- 연구팀의 구성 및 각 세부과제별 역할분담 방안

5. 추진전략 및 방법

❍ 수행 방법 등을 구체적으로 기술

- 연구과제의 목표 달성을 위하여 적용하고자 하는 방법론(접근방법) 등을 구체적으로 기술

6. 연구추진 일정

세부	세부연구내용	추진계획

7. 결과활용

❍ 기대효과 및 활용방안

- 연구자 입장에서 기대되는 결과를 정책적‧기술적 측면에서 구체적으로 기술

❍ 활용방안

- 예상되는 활용분야 및 활용방안을 상세히 기술